[bookmark: _Hlk238806485]岳池县人民医院扩建数字减影血管造影机使用项目
竣工环境保护验收意见
[bookmark: _Hlk49501536]2026年9月29日，岳池县人民医院召开了扩建数字减影血管造影机使用项目的竣工环境保护验收会，相关单位人员和特邀专家（详见附件）参加了会议，会上听取了建设单位和报告编制单位关于该项目的汇报，并进行了现场检查。根据报告编制单位编制的《扩建数字减影血管造影机使用项目竣工环境保护验收监测报告表》（编号：瑞迪森（验）字第2617号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326）、本项目生态环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、核技术利用项目基本情况
[bookmark: _Hlk54643525]（一）建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：四川省广安市岳池县建设路东段22号
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]主要建设项目内容：医院将第二住院楼一层的司机值班室、网络中心机房、网络中心控制室及保卫科值班室区域改建为1间介入治疗室（二）及其配套用房，并新增1台DSA，属Ⅱ类射线装置。
[bookmark: _Hlk238806578][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]医院于2025年11月委托有资质单位对该项目进行了环境影响评价（《岳池县人民医院扩建数字减影血管造影机使用项目环境影响报告表》），于2025年12月29日取得了广安市生态环境局关于该项目的环评批复文件（广环审批〔2025〕48号）。
[bookmark: _Hlk238806540]2026年1月，该项目开工建设。2026年6月，工作场所及其配套的环保设施与主体工程同时竣工，配备的DSA（型号：Azurion 5M20，其主要参数为：125kV/1000mA）于2026年6月完成安装调试。
（二）建设过程及环保审批情况
2026年6月9日，医院取得了四川省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》，编号为：川环辐证[00268]，许可种类和范围为：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。
（三）投资情况
本项目实际总投资840万元，实际环保投资60.91万元。
二、辐射安全与防护设施的落实情况
该介入治疗室（二）四周墙体为实心砖加硫酸钡，顶板和地面为混凝土加硫酸钡，观察窗为铅玻璃，防护门为铅门，介入治疗室（二）屏蔽施工厚度、设备技术参数与环评一致。
本项目工作场所内已设置门灯联锁、警示标志、急停装置、观察与对讲装置、通排风系统等辐射安全设施，并已配备辐射巡检仪、个人剂量报警仪及个人剂量计等监测设备。
介入治疗室（二）为控制区，设备间、操作间为监督区，两区划分与环评一致，且符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）的要求。
医院已建立健全安全与防护的管理制度，《辐射事故应急响应程序》已上墙。
三、该项目建设过程中的变动情况
介入治疗室（二）建设地址、设备参数、辐射防护设施与环评一致，无变动。
[bookmark: _Hlk49503453]四、该项目工对环境的辐射影响
[bookmark: _Hlk49430778]本次验收检测，该DSA正常工作时，介入治疗室（二）周围的X-γ辐射剂量当量率为（0.13~0.94）μSv/h，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）标准的要求。
本项目所致辐射工作人员叠加后年有效剂量为1.39mSv，公众的年有效剂量为0.021mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）及批复的要求。
五、验收结论
岳池县人民医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准，对辐射工作人员及公众的影响符合剂量限值及约束值的要求。
综上所述，验收组一致同意扩建数字减影血管造影机使用项目（广环审批〔2025〕48号）通过竣工环境保护设施验收。
六、后续要求
[bookmark: _GoBack]（一）依据《中华人民共和国生态环境法典》核技术利用放射性污染防治篇章相关内容，对医院的辐射安装规章制度进行修订和完善。
（二）加强辐射工作人员个人剂量管理，正确佩戴使用个人剂量计。
七、验收人员信息
验收组人员名单及信息附后。
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